## Sheet1
绵竹市中医医院紧急采购手术器械目录及参数
序号 | 器械名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 产品技术参数
1 | 动力手柄 | T609 | 支 | 1 | 1.微型马达流线型设计，手感舒适，动力强劲，超高转速，可实现一个马达完成钻、铣、磨、锯多个功能，直径＜24mm 2.全封闭稀土马达，防止交叉感染，启动扭矩＞1600g.cm，转速＞60000rpm/min，长时间运行不发热，温升＜15°，在负载情况下，转速衰减＜5%，不丢转、噪音＜65dB 3.马达及导线皆可高温高压消毒 4.四维旋转锁式接口，联接方便可靠
2 | 增力器 | T704 | 支 | 1 | 1.流线型设计、外型尺寸＜24mm、握感舒适 2.转速为0--1500rpm/min、启停平稳无振动，噪音＜65dB 3.扭矩＞1600g.cm 4.四维旋转锁式接口、联接方便可靠
3 | 开颅铣 | T624 | 支 | 1 | 1.体积小巧轻便，最大直径＜24mm ☆可把握式和持笔式操作，转向灵活无需调整保护架即可实现小半径转弯，转弯半径＜4mm 2.铣刀针更换为快装接口 3.最高转速＞60000rpm/min，噪音＜65dB，切削量160m³/s 4.四维旋转锁式接口、联接方便可靠
4 | 无创伤抓钳 | Φ5*330 | 把 | 2 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
5 | 肠钳(双动) | Φ5*330 | 把 | 2 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
6 | 胃抓钳（单动） | Φ5*330 | 把 | 2 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
7 | 持针钳 | Φ5*330枪型弯 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、持针钳头的张开度不小于15º 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
8 | 胆管刀 | Φ10*330 | 把 | 2 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
9 | 弹簧抓钳 | Φ5*330短头 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
10 | 疝气修补器 | 钝头 | 把 | 4 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
11 | 转换器 | Φ10-5长 | 把 | 5 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
12 | 分离钳 | Φ5*330 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
13 | 腹腔剪（直） | Φ5*330 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、腹腔剪的刀头硬度应在478HV0.2～620HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、腹腔剪的张开度不小于30° 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
14 | 腹腔剪（双动） | Φ5*330 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、腹腔剪的刀头硬度应在478HV0.2～620HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、腹腔剪的张开度不小于30° 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
15 | 钛夹钳（双动） | Φ10*330 | 把 | 5 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
16 | 三通冲吸器 | Φ5*330 | 把 | 5 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
17 | 哈巴狗抓钳 | Φ10*330 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
18 | 夹子 | 65mm直 | 支 | 2 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
19 | 夹子 | 45mm直 | 支 | 2 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
20 | 夹子 | 45mm弯 | 支 | 2 | 器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。
21 | 单极电凝棒 | Φ5*330 | 支 | 5 | 1.电凝器件的绝缘材料外表面光滑，无裂痕，斑点等缺陷；导电体平整、光滑，无锐利边角；色泽应一致，其表面粗糙度Ra值头部、杆部应不大于0.4μm，其余部位不大于1.6μm。 2.电凝器件的各导电体应导通良好，其阻抗值应小于3Ω。 3.电凝器件的各连接部位牢固可靠，焊缝应平整，无脱焊堆焊现象；能承受高温高压消毒，无变形、塑件脆化、或腐蚀现象。
22 | 单极电凝钩 | Φ5*450 | 支 | 5 | 1.电凝器件的绝缘材料外表面光滑，无裂痕，斑点等缺陷；导电体平整、光滑，无锐利边角；色泽应一致，其表面粗糙度Ra值头部、杆部应不大于0.4μm，其余部位不大于1.6μm。 2.电凝器件的各导电体应导通良好，其阻抗值应小于3Ω。 3.电凝器件的各连接部位牢固可靠，焊缝应平整，无脱焊堆焊现象；能承受高温高压消毒，无变形、塑件脆化、或腐蚀现象。 4.单极电凝钩的钩头应具有一定的锋利度。
23 | 单极电凝管 | Φ5*330带冲吸斜口 | 支 | 2 | 1.电凝器件的绝缘材料外表面光滑，无裂痕，斑点等缺陷；导电体平整、光滑，无锐利边角；色泽应一致，其表面粗糙度Ra值头部、杆部应不大于0.4μm，其余部位不大于1.6μm。 2.电凝器件的各导电体应导通良好，其阻抗值应小于3Ω。 3.电凝器件的各连接部位牢固可靠，焊缝应平整，无脱焊堆焊现象；能承受高温高压消毒，无变形、塑件脆化、或腐蚀现象。 4.单极电凝钩的钩头应具有一定的锋利度。
24 | 宫颈钳 | 25cm弯2*3 | 把 | 3 | 1.25cm弯2*3
25 | 宫颈活检钳 | 5FR软钳 | 把 | 2 | 1、软钳开闭轻松灵活，具有一定的夹持力和咬切性能。 2、钳头应经热处理，其硬度为380HV0.2～600 HV 0.2 3、软钳外径为ɸ1.5-ɸ2.5mm，工作长度为200-700mm
26 | 阴道拉钩 | 38*80MM 小号不带光纤 | 把 | 1 | 1、材料应为30Cr13材料； 2、器械表面应光滑、圆整，杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷； 3、器械经热处理，其硬度为411HV0.2~535HV0.2； 4、器械应具有良好的耐腐蚀性能，在常规条件下经药物消毒，不得产生腐蚀现象。
27 | 持针器 | Φ5*330 O型弯头 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、持针钳头的张开度不小于15º 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
28 | 肠钳 | Φ5*330 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
29 | 双极分离钳 | Φ5*330 | 把 | 2 | 1.电凝器件的绝缘材料外表面光滑，无裂痕，斑点等缺陷；导电体平整、光滑，无锐利边角；色泽应一致，其表面粗糙度Ra值头部、杆部应不大于0.4μm，其余部位不大于1.6μm。 2.电凝器件的各导电体应导通良好，其阻抗值应小于3Ω。 3.电凝器件的各连接部位牢固可靠，焊缝应平整，无脱焊堆焊现象；能承受高温高压消毒，无变形、塑件脆化、或腐蚀现象。 4.钳应开闭灵活，不得有卡滞现象；钳头的二片相互吻合，不得有错口、偏摆现象，双极分离钳钳齿应清晰完整，不得有缺齿、烂齿、毛齿等缺陷。 5.钳应有良好的夹持力，双极分离钳应不小于15N。 6.钳应有良好的弹性，夹持Ф2mm紫铜棒时，应不产生变形或断裂现象，双极分离钳的张角应不小于45º。 7.双极分离钳的导电体应经热处理，其硬度为250HV0.2～600HV0.2。
30 | 五叶扇形钳 | Φ10*330 可弯 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ10mm外径的钳子夹持力不小于40N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
31 | 输卵管抓钳 | Φ5*330 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
32 | 细齿无损伤抓钳 | Φ5*330 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
33 | 无创伤抓钳 | Φ5*330 | 把 | 1 | 1、器械外表面应光滑、圆整、杆部应平直，不得有锋棱、毛刺、裂纹及明显的碰伤、划痕等缺陷。其表面粗糙度Ra值为钳头和杆部应不大于0.2μm，其余部位应不大于1.6μm。 2、钳头的硬度应在320HV0.2～870HV0.2；两片硬度值相差应不大于45HV0.2。 3、钳头张开度应不小于40º。 4、φ5mm外径的钳子夹持力不小于20N， 进入患者部分表面粗糙度Ra参数值的最大值为0.4μm。
34 | 止血钳 | 12.5cm弯全齿 | 把 | 10 | 12.5cm弯全齿，医用不锈钢材料制造。
35 | 止血钳 | 16cm弯全齿 | 把 | 20 | 16cm弯全齿，医用不锈钢材料制造。
36 | 止血钳 | 18cm弯全齿 | 把 | 20 | 18cm弯全齿，医用不锈钢材料制造。
37 | 止血钳 | 20cm弯全齿 | 把 | 10 | 20cm弯全齿，医用不锈钢材料制造。
38 | 止血钳 | 22cm弯全齿 | 把 | 10 | 22cm弯全齿，医用不锈钢材料制造。
39 | 持针钳 | 20cm粗针 | 把 | 20 | 20cm粗针，医用不锈钢材料制造。
40 | 持针钳 | 22cm粗针 | 把 | 10 | 22cm粗针，医用不锈钢材料制造。
41 | 持针钳 | 25cm粗针 | 把 | 5 | 25cm粗针，医用不锈钢材料制造。
42 | 手术刀柄 | 3# | 把 | 5 | 3#，医用不锈钢材料制造。
43 | 手术刀柄 | 4# | 把 | 10 | 4#，医用不锈钢材料制造。
44 | 止血钳 | 20cm直有钩 | 把 | 10 | 20cm直有钩，医用不锈钢材料制造。
45 | 止血钳 | 18cm直有钩 | 把 | 10 | 18cm直有钩，医用不锈钢材料制造。
46 | 组织钳 | 18cm普通头宽5 | 把 | 20 | 18cm普通头宽5，医用不锈钢材料制造。
47 | 组织剪 | 18cm弯 | 把 | 10 | 18cm弯，医用不锈钢材料制造。
48 | 组织剪 | 16cm弯 | 把 | 10 | 16cm弯，医用不锈钢材料制造。
49 | 组织镊 | 14cm 直形 1×2钩 | 把 | 10 | 14cm 直形 1×2钩，医用不锈钢材料制造。
50 | 组织镊 | 25cm 直形 1×2钩 | 把 | 20 | 25cm 直形 1×2钩，医用不锈钢材料制造。
51 | 帕巾钳 | 16cm 尖头 | 把 | 20 | 16cm 尖头，医用不锈钢材料制造。
52 | 综合剪 | 18cm弯（综合） | 把 | 20 | 18cm弯（综合），医用不锈钢材料制造。
53 | 综合剪 | 20cm弯（综合） | 把 | 20 | 20cm弯（综合），医用不锈钢材料制造。
54 | 肛肠探针 | 32cm 弯 φ4 | 把 | 2 | 32cm 弯 φ4，医用不锈钢材料制造。
55 | 双叶肛门镜 | 双叶无孔 | 把 | 2 | 双叶无孔，医用不锈钢材料制造。
56 | 卵圆钳 | 20cm弯有齿 | 把 | 20 | 20cm弯有齿，医用不锈钢材料制造。
57 | 卵圆钳 | 20cm弯无齿 | 把 | 20 | 20cm弯无齿，医用不锈钢材料制造。
58 | 直角钳 | 24cm | 把 | 5 | 24cm ，医用不锈钢材料制造。
59 | 甲状腺拉钩 |  | 把 | 10 | 甲状腺拉钩，甲状腺使用
60 | 骨科撑开钳 | 头部带有防滑齿，螺杆式节后可任意调节撑开距离长度260mm，宽度8mm。 | 把 | 1 | 头部带有防滑齿，螺杆式节后可任意调节撑开距离 长度260mm，宽度8mm。
61 | 骨科撑开钳 | 头部部带有防滑齿，卡扣式结构，长度190mm，宽度8mm. | 把 | 1 | 头部部带有防滑齿，卡扣式结构，长度190mm，宽度8mm.
62 | 紧丝钳 | 自锁式结构，长度280mm | 把 | 1 | 自锁式结构，长度280mm
63 | 紧丝钳 | 指圈结构，头部带孔，长度160mm | 把 | 1 | 指圈结构，头部带孔，长度160mm
64 | 骨科用穿线器 | 弯头，长度185mm，直径1.8mm | 把 | 1 | 弯头，长度185mm，直径1.8mm
65 | 膝关节拉钩 | 长度178mm，宽度8mm | 套 | 1 | 长度178mm，宽度8mm
66 | 骨膜剥离器 | 长度220mm，宽度8mm | 把 | 1 | 长度220mm，宽度8mm
67 | 骨膜剥离器 | 长度220mm，宽度12mm | 把 | 1 | 长度220mm，宽度12mm
68 | 骨膜剥离器 | 长度220mm，宽度20mm | 把 | 1 | 长度220mm，宽度20mm
69 | 折弯钳 | 长度200mm，直径Φ1.2＼Φ1.5mm | 把 | 1 | 长度200mm，直径Φ1.2＼Φ1.5mm
70 | 折弯钳 | 长度200mm，直径Φ2.0＼Φ2.5mm | 把 | 1 | 长度200mm，直径Φ2.0＼Φ2.5mm
71 | 打入器 | 长度200mm，直径6mm | 把 | 1 | 长度200mm，直径6mm
72 | 打入器 | 长度200mm，直径10mm | 把 | 1 | 长度200mm，直径10mm
73 | 骨撬 | 长度160，宽度30mm | 把 | 1 | 长度160，宽度30mm
74 | 骨撬 | 长度255，宽度15mm | 把 | 1 | 长度255，宽度15mm
75 | 骨撬 | 长度255，宽度45mm | 把 | 1 | 长度255，宽度45mm
76 | 复位钳 | 长度210mm，张开间距≤180mm | 把 | 1 | 长度210mm，张开间距≤180mm
77 | 复位钳 | 长度200mm，张开间距≤180mm | 把 | 1 | 长度200mm，张开间距≤180mm
78 | 复位钳 | 长度340mm，张开间距≤180mm | 把 | 1 | 长度340mm，张开间距≤180mm
79 | 复位钳 | 长度410mm，张开间距≤180mm | 把 | 1 | 长度410mm，张开间距≤180mm
80 | 医用电动钻锯 | 电动工具 | 套 | 1 | 性能参数： 空载转速 0-1200转/分 空载噪音 ≤75dB（A） 径向跳动 ≤0.5mm 峰值扭矩 3-15Nm 夹头夹持范围 0.8-8.0mm 钻头夹持力 ≥100N 工作参数： 主机 工作电压 14.4V 输出功率 120W 温升 <50℃ 充电器 输入电压 220V±22V 输出电压 0-24V 输入功率 23W 电池 电压 14.4V 充电时间 50min
81 | 钢针钳 | 长度180mm，剪切直径1.2mm | 把 | 1 | 长度180mm，剪切直径1.2mm
82 | 钢针钳 | 长度205mm，剪切直径2.5mm | 把 | 2 | 长度205mm，剪切直径2.5mm
83 | 椎板咬骨钳 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度90° | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度90°
84 | 椎板咬骨钳 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度110° | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度110°
85 | 椎板咬骨钳 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度5.0mm,头部角度110° | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度5.0mm,头部角度110°
86 | 椎板咬骨钳 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度5.0mm,头部角度90° | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度5.0mm,头部角度90°
87 | 椎板咬骨钳 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度130° | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部环抱式结构，长度220mm， 头部宽度3.0mm,头部角度130°
88 | 髓核钳 | 直头，长度260mm，头部宽度4.0mm | 把 | 1 | 直头，长度260mm，头部宽度4.0mm
89 | 髓核钳 | 直头，长度260mm，头部宽度2.0mm | 把 | 1 | 直头，长度260mm，头部宽度2.0mm
90 | 髓核钳 | 直头，长度260mm，头部宽度5.0mm | 把 | 1 | 直头，长度260mm，头部宽度5.0mm
91 | 髓核钳 | 弯头，长度260mm，头部宽度3.0mm | 把 | 1 | 弯头，长度260mm，头部宽度3.0mm
92 | 咬骨钳 | 直头，金刚石涂层，长度240mm，头部宽度6mm | 把 | 1 | 直头，金刚石涂层，长度240mm，头部宽度6mm
93 | 咬骨钳 | 弯头，金刚石涂层，长度240mm，头部宽度3mm | 把 | 1 | 弯头，金刚石涂层，长度240mm，头部宽度3mm
94 | 骨剪 | 直头，长度240mm | 把 | 1 | 直头，长度240mm
95 | 骨剪 | 弯头，长度260mm | 把 | 1 | 弯头，长度260mm
96 | 骨刀 | 金刚石涂层，弯头，长度280mm，刃宽6mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，弯头，长度280mm，刃宽6mm
97 | 骨刀 | 弯头，长度280mm，刃宽6mm | 把 | 1 | 弯头，长度280mm，刃宽6mm
98 | 骨刀 | 金刚石涂层，硅胶防滑手柄，长度280mm，刃宽4mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，硅胶防滑手柄，长度280mm，刃宽4mm
99 | 骨刀 | 金刚石涂层，硅胶防滑手柄，长度280mm，刃宽8mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，硅胶防滑手柄，长度280mm，刃宽8mm
100 | 骨刮匙 | 弯头20°，长度300mm，头部1.5mm | 把 | 1 | 弯头20°，长度300mm，头部1.5mm
101 | 骨刮匙 | 弯头20°，长度300mm，头部3mm | 把 | 1 | 弯头20°，长度300mm，头部3mm
102 | 骨刮匙 | 弯头20°，长度300mm，头部5mm | 把 | 1 | 弯头20°，长度300mm，头部5mm
103 | 骨刮匙 | 弯头20°，长度300mm，头部10mm | 把 | 1 | 弯头20°，长度300mm，头部10mm
104 | 骨刮匙 | 弯头45°，长度300mm，头部3mm | 把 | 1 | 弯头45°，长度300mm，头部3mm
105 | 骨刮匙 | 弯头45°，长度300mm，头部5mm | 把 | 1 | 弯头45°，长度300mm，头部5mm
106 | 骨刮匙 | 弯头10°，长度180mm，头部5mm | 把 | 1 | 弯头10°，长度180mm，头部5mm
107 | 骨刮匙 | 杆部Z型，头部反口，弯头45° 长度300mm，头部5mm | 把 | 1 | 杆部Z型，头部反口，弯头45° 长度300mm，头部5mm
108 | 神经剥离子 | 金刚石涂层，头部带刃，剥离片5mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，头部带刃，剥离片5mm
109 | 神经剥离子 | 金刚石涂层，直角7mm球头，剥离片3mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，直角7mm球头，剥离片3mm
110 | 神经剥离子 | 金刚石涂层，双头剥离片3mm/5mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，双头剥离片3mm/5mm
111 | 骨科用神经根拉钩 | 金刚石涂层，角度135°，头部宽度5mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，角度135°，头部宽度5mm
112 | 骨科用神经根拉钩 | 金刚石涂层，角度135°，头部宽度10mm | 把 | 1 | 金刚石涂层，角度135°，头部宽度10mm
113 | 吸引管 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径2mm | 把 | 1 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径2mm
114 | 吸引管 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径4mm | 把 | 1 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径4mm
115 | 吸引管 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径6mm | 把 | 1 | 头部无损伤设计，长度290mm，直径6mm
116 | 骨探针 | 直头/弯头，长度300mm，直径1.5mm | 把 | 1 | 直头/弯头，长度300mm，直径1.5mm
117 | 骨膜剥离器 | 硅胶柄防滑手柄，长度305mm，头部直径20mm | 把 | 1 | 硅胶柄防滑手柄，长度305mm，头部直径20mm